ANÁLISIS DE DIFERENTES TIPOS DE MAGNETÓMETROS KERR USADOS PARA EL ESTUDIO DE MATERIALES MAGNÉTICOS

Analysis of Different kinds of Kerr magnetometers used for the Study of Electromagnetic Materials

| RESUMEN En el estudio de los materiales magnéticos el uso de magnetómetros es de vital importancia, uno de estos tipos de magnetómetros es el magnetómetro Kerr. En este trabajo se presenta la descripción del magnetómetro Kerr (MEK). Se plantean algunas consideraciones que el experimentador debe tener en cuenta para el desarrollo de este equipo y se realiza un análisis comparativo de los tipos de montaje más comunes desde el punto de vista instrumental y reducción de costos. PALABRAS CLAVES: materiales, magnetómetro, Kerr, implementación ABSTRACT In the field of electromagnetic material studies, the use of magnetometers is important by itself, in particular Kerr magnetometer (MEK). Several considerations for the implementation of this kind of equipment are formulated and scoped to the experimentalist, and a comparative analysis of the most common implementations from the instrumental and costs reduction. KEYWORDS: materials, magnetometer, Kerr, implementation |  | JAVIER I. TORRES OSORIO Ingeniero Electricista, M.Sc. (C) Profesor Asistente Universidad Tecnológica de Pereira oscuro@utp.edu.co BEATRIZ CRUZ MUÑOZ Física, Ph. D Profesora Asistente Universidad Tecnológica de Pereira bcruz@utp.edu.co GRUPO DE VARIABLE MAGNÉTICAS MAGNETOÓPTICAS Y NUEVOS MATERIALES. |
| --- | --- | --- |

### 1. INTRODUCCIÓN.

El magnetómetro Kerr es un equipo de utilidad en los laboratorios de materiales para el estudio de muestras magnéticas. Este magnetómetro permite el análisis de una muestra en un tiempo corto (15 minutos).

En la actualidad no se cuenta con la suficiente información sobre descripciones y análisis de los MEK, definición de los criterios de diseño y planteamiento de métodos alternos para la instrumentación de estos dispositivos magnetoópticos. Por lo que en Colombia sólo se cuentan tres laboratorios que están trabajando con este equipo. Esta situación se da por factores económicos, pero también por que el área de la rapidez  necesaria, obligando al experimentador a tener que enviar las muestras desarrolladas fuera del país.

Para tener una guía en la definición de los criterios de diseño se debe realizar un análisis comparativo de los tipos de montaje identificados, para así poder determinar cual es la mejor opción dado que algunos de los dispositivos necesarios los pueden tener en el laboratorio, y así aumentar el número de estos equipos en Colombia y dinamizar el desarrollo de materiales magnéticos en el país.

### 2.  FUNDAMENTO TEÓRICO.

Un efecto óptico que exhiba la influencia de campos magnéticos, es decir, una emisión de luz generada por una fuente luminosa, que se propaga a través de un medio en presencia de un campo magnético, se denomina efecto magnetoóptico.  El efecto magnetoóptico relacionado con la reflexión de la señal lumínica es el efecto Kerr. Por medio del análisis de esta señal lumínica al ser relejada por un material magnético se puede conocer el comportamiento magnético de dicho material. El equipo por medio del que se instrumenta este efecto es el magnetómetro Kerr [1]. Este equipo puede funcionar en cualquiera de tres configuraciones: longitudinal, transversal o polar. Estas configuraciones se dan por la relación entre la dirección de la señal lumínica incidente y la dirección del vector del campo magnético aplicado a la muestra a estudiar. Este magnetómetro es complementario de otras técnicas para estudios magnéticos [1] y también se puede implementar un microscopio óptico en el mismo montaje para obtener imágenes microscopicas de los materiales [2].

3. MAGNETÓMETRO KERR

En el MEK los equipos óticos y de instrumentación necesarios para implementarlo dependen del tipo de montaje que se desarrollará, además si está dirigido a mediciones in situ o ex situ. El MEK in situ requiere elementos para instalar y monitorear la cámara de vacío.

En este documento sólo se plantean las condiciones necesarias para mediciones ex situ. La caracterización del electroimán es un factor muy importante en el desarrollo del MEK, ya que por medio de la caracterización del electroimán se determina la zona de trabajo (la zona lineal) [3].

El equipo para realizar análisis de materiales magnéticos por medio del MEK consta de tres sets: set óptico, set eléctrico y set de instrumentación y control. Según los criterios de diseño que se planteen se tendrán variaciones en los diferentes sets. Las variaciones se deben a las diversas maneras con que cuenta el experimentador para tratar el ruido y la relación señal a ruido (S/N), lo que lleva a variaciones en la configuración del set óptico, en primera instancia, y consecuentemente en el set de instrumentación y control. Estas variaciones presentan como resultado diferentes tipos de montajes. Según la documentación revisada en este trabajo se denominan como: magnetómetro Kerr convencional al descrito inicialmente por Qiu y Bader [4], [5] y que se ha usado entre otros por [6], [7], [8], [9], [10] y [11], y el MOKE de difracción (D-MOKE) usado entre otros por [12], [13] y el Durham MEK [2]. Los dos últimos se basan en comparación de la señal lumínica en diferentes etapas del camino óptico. La configuración básica que debe tener un magnetómetro Kerr se presenta en la figura 1, en la que los tres sets se componen así:

- Set óptico: Se articula en una superficie estable, no siendo primordial el uso de una mesa antivibratoria si se minimizan las vibraciones ambientales [5]. Como fuente lumínica se puede usar un diodo láser de alta estabilidad (~ 0, 1) y de baja potencia (~ 5mW), con longitud de onda (λ) que varía entre 400 nm y 850 nm (según documentación revisada de diferentes montajes [6] al [14]. Un fotodetector es utilizado para transducir la señal Kerr (IK) reflejada por la muestra estudiada, que se debe ubicar en medio de la bobina y soportada por un portamuestra no metálico. El portamuestra puede estar sujeto a un goniometro (el uso del goniometro es opcional).

Se utilizan un par de polarizadores, el primero recibe la señal emitida por el láser, causando una polarización vertical de la señal, o sea perpendicular con respecto al plano de incidencia. El segundo es cruzado por la señal lumínica al ser reflejada por la muestra y recibe el nombre de analizador.

También se pueden usar lentes focales, por medio de los cuales se minimizan problemas asociados a inestabilidades en el camino óptico; como reflexiones generadas por varios de los componentes de este set, ocasionando un cambio en la intensidad de la IK por adición de ruido. La señal, luego de cruzar el analizador sigue a un lente convergente que la focaliza sobre el fotodetector de manera que todos los haces reflejados converjan en el fotodiodo sin alterar la información “magnética” que contienen. Esto para evitar la disminución de la relación S/R. Considerándose este el final del set óptico y comienzo del instrumental, ver figura (1).

Figura 1 Configuración básica del MOKE

- Set de instrumentación y control: Este set, con sus respectivas etapas (preprocesamiento, adquisición y procesamiento) es compuesto por el acondicionamiento de las señales captadas (Señal Kerr IK y señal de intensidad de campo magnético H). La adquisición de las señales se realiza por medio de una tarjeta de adquisición de datos (DAQ).

Para el preproceso de las señales transducidas por el fotodetector y el sensor Hall se implementa un módulo de filtrado y amplificación, pero se debe tener en cuenta que este módulo varia dependiendo del tipo de MEK que se escoja. Por ejemplo para mejorar la relación S/R se puede amplificar la señal IK, y para tal efecto se puede considerar una de las dos configuraciones que se presenta en la figura (2).

Figura 2. Configuraciones circuitales para el acondicionamiento de fotodetectores.

Si se usa la configuración de la figura (2.a), modo fotoconductiva, se mejora el tiempo de respuesta y la linealidad, pero se debe tener cuidado con VBIAS<1,5V.  Para la conexión expuesta en la figura (2.b), modo fotovoltaico, el amplificador se conecta en modo diferencial, para mejorar la relación S/R que debe ser superior a 10. El amplificador debe ser de instrumentación con baja impedancia de entrada, pues la impedancia de salida del fotodetector es alta.

El control de la fuente de corriente debe estar sincronizado con la adquisición de la señal del fotodetector, pues seguido de cada incremento en la intensidad de campo magnético H se presenta una variación de la señal IK, la cual debe ser captada y acondicionada.

- Set eléctrico: Se conforma por una fuente de corriente y una o dos bobinas, estas pueden ser de Helmholtz o electroimanes y por la fuente de corriente que alimenta las bobinas que generan el campo magnético externo H.

Este sistema puede actuar como un conmutador o modulador de luz extremadamente rápido [10]. En el MEK, la muestra a analizar se coloca en medio de los polos de un electroimán y enfrente del set óptico, (ver figura 3.5) en este set se maneja la señal de luz en sus diferentes modos de polarización. También entre los polos del electroimán se coloca el sensor Hall, encargado de sensar la intensidad de campo magnético aplicado a la muestra. La intensidad de campo magnético y su dirección se controlan por medio del software desde el computador.

Las señales: IK y la señal de campo magnético (IB) captadas por el set de instrumentación son sometidas a un preproceso, hasta el paso final al computador y posterior presentación de la curva de histéresis, por pantalla. La integración de los tres sets se realiza mediante software, que usualmente es desarrollado por medio de lenguaje LabVIEW.

Al plantear la necesidad de definir los criterios para instrumentar y controlar este efecto magnetoóptico, con el fin de hacerlo más versátil y exacto, se deben conocer los componentes básicos, las ventajas y desventajas de cada uno con respecto a características físicas y de instrumentación. A este montaje básico se le pueden adicionar o quitar elementos, tales como: Lock-in, nanovoltímetro, Chopper, y fotodetectores, con el fin de mejorar la relación S/R de Ik.

3.1 Tipos de magnetómetro Kerr

Partiendo del esquema básico que se describe en el aparte anterior se pueden comprender los montajes desarrollados a continuación.

3.1.1 MEK convencional

En el MEK convencional [5], [6] se usa un sistema de detección de fase para mejorar la relación S/R.  En este sistema la señal Ii luego de ser polarizada es modulada mecánicamente a una frecuencia determinada por un Chopper [6]. La señal Kerr IK transducida por el fotodetector es filtrada y amplificada por un Lock-in, que debe sintonizarse a la misma frecuencia que el Chopper, ver figura (2). El set eléctrico consta del electroimán y la fuente de corriente, que debe ser controlada automáticamente. Wrona et al sugieren en este montaje incrementos de intensidad de campo magnético H, en un número de 1500 pasos/s [9], para el MEK rápido. La etapa de preproceso de las señales IK y magnética IB es realizada por el Lock-in.

Figura 3. Configuración del MEK convencional

3.1.2 MEK por comparación

Dentro de este grupo se encuentran el D-MOKE [13] [12] y el Durhan MEK [2], ver figura (3), que incorporan como método de supresión de ruido la comparación de señales ópticas. Para tal efecto requieren divisores de haz (beamspliter), dos fotodetectores y un nanovoltímetro. La señal de luz polarizada linealmente es dividida en dos señales por el divisor de haz, uno de los haces es dirigido a un sensor óptico de referencia, mientras el segundo se enfoca sobre la muestra, que se encuentra entre los polos del electroimán.  El haz reflejado por la muestra va a otro fotodiodo, como se muestra en la figura (3).

Los dos sensores generan un voltaje como respuesta a la intensidad de la señal incidente. La diferencia entre estos voltajes que se debe medir con un nanovoltímetro, la que está relacionada con la magnitud del ruido en la señal; por medio de esta operación se determina la señal ruidosa y es restada a la señal captada por el fotodetector 2. Con el campo magnético aplicado igual a cero, se ajustan los valores de salida de los dos fotodetectores en cero, por medio de la variación de un potenciometro conectado a ambos sensores. Para que este ajuste sea preciso es requerido un nanovoltímetro. Por medio de los promedios de varios ciclos de histéresis se tiene una curva de IK vs H sin ruido.

Figura 4. Configuración del MEK por comparación

Pero al analizar la señal IK y el ruido implícito con detenimiento se determina que el procesamiento de esta señal se puede realizar de forma digital [20]. Pudiéndose generar otra forma de implementar el MEK. En esta no serán necesarios algunos de los dispositivos que se relacionan el la tabla (1).

4. ANÁLISIS COMPARATIVO

A continuación se presenta una relación de los componentes mencionados en párrafos anteriores, de cada tipo de montaje Kerr

| Elemento | Tipo de montaje |
| --- | --- |
|  | Convencional | Por Comparación | Digital |
| Láser | Si | Si | Si |
| Polarizador | Si | Si | Si |
| Divisor de haz | No | Si | No |
| Fotodetector | Si | Si | Si |
| Chopper | Si | No | No |
| Lock-in | Si | No | No |
| Lentes | Si | Si | Si |
| Nanovoltímetro | Opcional | Si | No |

Tabla 1. Elementos requeridos en cada tipo de magnetómetro Kerr

Como se observa en la tabla (1) en el MEK convencional se usa al Lock-in y el Chopper para el procesamiento de la señal Kerr y en el MEK por comparación se usa otro sistema en el que el nanovoltímetro es el dispositivo que apoya el proceso de supresión del ruido, teniendo este último un precio menor.  Por esto a pesar de que el Lock-in es un dispositivo muy útil en los laboratorios su costo es una limitante para la implementación del MEK en nuestro medio. Por esto se puede considerar que es mejor la implementación del MEK por comparación por no requerir de Lock-in ni del Chopper. Teniendo iguales resultados en cuanto a la supresión de ruido [2].

La compensación de ruido en el MEK con filtrado digital comparado con el MEK convencional genera una disminución de costos de un 46% y con los montajes que usan comparación e señal lumínica la diferencia es del 26%. También se nota en la tabla (1) que la cantidad de elementos implícitos en la implementación disminuye haciendo más versátil el MEK con filtrado digital, frente al convencional y al MEK por comparación

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Realizar análisis comparativos de los diferentes tipos de un mismo montaje permite definir criterios de diseño que guíen al diseñador de equipos instrumentales a soluciones más versátiles y económicas.

- Se determino que desde el punto de vista económico el MEK convencional pierde preponderancia respecto a las otras técnicas descritas, a no ser, que en el laboratorio ya se cuente con un Lock-in usado para otras aplicaciones.

- La generación de grupos interdisciplinarios (físicos e ingenieros) se debe incentivar para lograr mejoras en las implementaciones de equipos de laboratorio, dirigidos a alcanzar un mayor dinamismo en el desarrollo de materiales en el país.

6. BIBLIOGRAFÍA

[1]J. Torres. Efecto Kerr magnetoóptico antecedentes y aplicaciones. Scienthia et Technica, Año XII (32): 437–442, 2006.

[2] D. Allwood, et al. Magneto-optical Kerr effect analysis of magnetic nanoestructures. Appl. Phy, 36:2175–2182, 2003.

[3] J. Torres, B. Cruz y W. Marín. Caracterización y calibración automática de bobinas de Heltmoltz en DC. Scienthia et Technica, Año XIII (33): 437–442, 2007.

[4] Z. Qiu. and S. Bader. Surface magneto-optic Kerr effect (SMOKE). M.M.M., 200: 664– 678, 1999.

[5] Z. Qiu. and S. Bader. Surface magneto-optic Kerr effect. Review Scientific Instruments, 71(3): 910–913, 2000.

[6] H. Bonette. Magnetômetro a efeito Kerr e o filme fino de co/si. 2.002. Msc Theses Universidad Estadual de Campinas.

[7] D. Berling., et al. Accurate measurement of in-plane magnetic anisotropy energy function Ma(θ) in ultrathin films by magneto-optics. M.M.M, 297:118–140, 2006.

[8] J. Hampton, J. Martinez, y H. Abruña. Deveploment of a versatile SMOKE system with electrochemical applications. Rev. of Sci. Inst, 73(8):3018–3021, 2002.

[9] J. Wrona., et al. R-VSM y MOKE magnetometers for nanoestructures. M.M.M, 272:2294–2295, 2004.

[10] J. Wikes. The experimental ultrafast magneto-optical Kerr effect. 2000. Theses submit Bacheror of Science in Physics from the college of William y Mary in Virginia, p. 46,

[11] H. Yuen. Construction of a surface magneto-optic Kerr effect apparatus for the measurement of magnetic properties of thin film. 2.000 Theses A senior submitted in Physics in the College of Letters y Science of the University of California at Berkeley.

[12] J. López, et al. Montaje y calibración de un sistema de efecto Kerr magnetoóptico. Revista colombiana de Física, 37(2):384–388

[13] M. Grimsditch, y P. Vavassori. The difracted magneto-optical Kerr effect: what does it tell you? Phys. Condens. Matter, 16:R275–R294, 2004.

[19] F. Tang, et al. Asymetry of magnetooptical Kerr effect loops of Co nano-colums grown by oblique incident angle deposition. M.M.M., 283:65–70, 2004.

[20] J. Torres y B. Cruz.  Magnetómetro Kerr: análisis de ruido e instrumentación. Revista Tecnura N 20 (I semestre de 2007). (Aprobado para próxima publicación)